驻车侧倾试验台技术要求

1.基本要求

| 序号 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验台应能测试二轮车驻国车性能、最大侧倾稳定角的测试，并能满足GB 7258、GB/T 5378标准要求 |  |
| 2 | 设备操作应简便，测试应可靠，重复性好，一人可以完成整个试验。 |  |
| 2 | 试验平台升降平稳、角度测试精度不小于0.1度，分辨率不低于0.01度 |  |
| 3 | 设备应具有防翻滚、防滑移装置、防车轮纵向移动装置、防方向把转动安全装置 |  |
| 4 | 平台升降应能通过按钮控制，并能停留在任意位置、升降速度可调可控，并应能符合标准要求，同时具有急停功能。 | GB/5378-2008 |
| 5 | 测试台具备清晰可见的数显仪表(详见表3) |  |
| 7 | 测试台应有自校准、置零功能、控制系统及电机应有过载、过压保护系统、系统参数设置保护等 | 安全保护系统 |
| 8 | 设备的维护、维修、保养、检定应方便、拆卸容易，互换性和可操作性强，涉及的易损件、关重件容易购买维修方便（最好国内能购买），软件操作系统平台应使用通用系统平台及备份功能。 |  |
| 9 | 平台设计合理、使用方便，框架强度可靠、外观及钢架结构裸露部分应光滑平整并需防腐、防锈处理。 |  |
| 10 | 整个设备测试运行工作时噪声小于等于60分贝 |  |
| 11 | 设备应具备很好的抗干扰能力 |  |
| 12 | 测试平台最大承载重量≥1.5T |  |

2.测试平台

| 序号 | 项目 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | 3500*2500 |
| 2 | 平面度误差 | 不低于GB1184-1996表1规定的L级：±1.6mm |
| 3 | 台面材质 | 框架结构，填充混凝土,台面无裂纹 |
| 4 | 台面附着系数 | 不小于0.75 |
| 5 | 台面旋转角度 | 0～25° |
| 6 | 台面与转动轴线的平行度公差 | ≤2.5mm |
| 7 | 台面最大承载平面度变形量 | ≤5mm |
| 8 | 测试平台承载能力 | ≥1.5T |
| 9 | 测量平台厚度 | 至少60mm，并保证非测试状态与地面水平 |
| 10 | 测试平台转动方向 | 单面 |
| 11 | 上升、下降速度范围 | 台面升降平稳，车辆晃动时，台面不得跟随晃动，从0~25°升降速度可调可控，同时具有急停功能，并可以对角度进行微调 |
| 13 | 其它 | 角度传感器、水平尺等需要年检的设备设计应拆卸方便、安装可靠 |

3. 液晶数显屏

| 序号 | 项目 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | 不小于10寸 |
| 2 | 屏幕字体要求 | 角度数字显示字体不小于20mm，可调 |
| 3 | 角度分辨率 | 0.01度 |
| 4 | 通讯方式 | USB接口 |
| 5 | 角度显示范围 | 0～50° |
| 6 | 数据显示 | 与测试同步 |
| 7 | 屏幕操作方式 | 触屏或按键 |
| 8 | 电源控制 | 应具备5分钟无操作自动断电功能 |
| 9 | 操作系统 | Windows或其它 |
| 10 | 其它功能 | 参数设置、存储功能，置零校准 |

4.配件、附件

| 序号 | 项目 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | THHM05 |
| 2 | 校准平台 | 400mm*600mm |
| 3 | 车轮负荷压力传感器 | 测量范围：0～800N误差≤1N |
| 4 | 推拉力测量 | 测量范围：0～800N误差≤1N |
| 5 | 多功能电子水平尺 | 精度0.01度 |
| 6 | 角度传感器 | 精度不低于0.1，0～45度测量范围内全部点能达到0.1度 |
| 7 | 变频器 | SV008Is5-4 |
| 8 | PLC | K120S |
| 9 | 低压电器 | 接触器、继电器 |