招标内容及技术要求

1、用途（除性能测试外，含兼容强化测试）：

本系统用于变频发电机组，普通发电机组，电压为单\三相(AC110V\220V±10%，*三相时为相电压)输出性能和耐久检测，通过发电机组在带不同负载情况下的工作状态来考察发电机组的综合性能和耐久性能。如能测发电机组的电压、电流、频率降、稳态频率带、瞬态频率偏差、频率回复时间、稳态电压偏差、电压调整率、瞬态电压偏差、电压恢复时间、有功功率、无功功率、视在功率、直流功率、功率因数、直流电压、直流电流、电压波形、电流波形、电压畸变率、冷热态电压变化、机组燃油消耗率、温度等参数，并且所有参数能在设备上直观的显示。

2、参照标准：

2.1、GB19517-2009  《国家电气设备安全技术规范》

2.2、GB2820.3-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分：发电机组用交流发电机》

2.3、GB2820.5-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机三组第5部分：发电机组》

2.4、GB2820.6-1997 《往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分：试验方法》

2.5、GB2820.8-2002 《往复式内燃机驱动的交流发电机组第8部分：对小功率发电机组要求和试验》

2.6、JB/T 10303-2001《工频柴油发电机组技术条件》

2.7、JB/T 10304-2001《工频汽油发电机组技术条件》

3、系统构成

系统由测试控制系统、阻性负载及直流负载、感性负载、容性负载、非线性负载、集线箱、油耗仪和测试软件组成。

由各型负载对发电机组的发电容量进行检测，通过检测模块对发电机电参量（及发电质量）和温度进行检测并由油耗仪实时检测发电机组的燃油消耗率，由计算机进行显示并记录各测试数据，并自动保存，测试数据可导出和生成测试报表（报表格式可根据用户指定制作）；

3.1、测试控制系统：

测试控制系统由计算机下发指令给各类型的负载对发电机组进行加载，由系统中的各参数测量模块，如主绕组线电压测量单元、主绕组相电压测量单元、主绕组相电流测量单元、直流绕组电压测量单元、直流绕组电流测量单元；对发电机的各项输出参数进行取样并由高速采集卡进行数据采集、运算并由液晶显示器进行显示（油耗数据和温升数据通过通讯方式读取）

测试软件直观显示内容有：

主绕组：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压畸变率、电压波动率、频率波动率、频率调整率、峰值因数、电压波形、电流波形

直流绕组：直流绕组电压、直流绕组电流

其它：副绕组电压、副绕组电流、励磁绕组电压、励磁绕组电流、取样电压、油控电压、燃油消耗率、温度

性能测试项目内容有：

频率降、稳态频率带、瞬态频率偏差、频率恢复时间、稳态电压偏差、瞬态电压偏差、电压恢复时间、冷热态电压变化、温升等

3.2、阻性负载及直流负载：

阻性负载柜由纯阻性锰铜缠绕式电阻、交流接触器、负载控制模块、温度保护模块、强力低噪散热风机、标准封闭式出线端口；阻性负载柜的主要功能是按照计算机下发的通讯指令对负载电阻的通断进行控制，达到不同功率负载加载的连续可调性，满足大跨度负载的无火花切换，为发电机组的功率测试服务；此类负载适应被测试发电机组类型为单/三相（电压等级110V\220V±10%，*三相时为相电压）；

直流负载由纯阻性锰铜缠绕式电阻、负载控制模块构成，带有通讯接口由上位机发加载命令控制负载大小，为发电机组直流绕组电参量及功率测试服务；

3.3、感性负载：

感性负载柜由电力电抗器、交流接触器、驱动模块、温度保护模块、强力低噪散热风机、标准封闭式出线端口；感性负载柜的主要功能是按照计算机下发的通讯指令对负载电力电抗器的通断进行控制，达到不同功率负载加载的连续可调性，由于选择品牌交流接触器故满足大跨度负载的可靠性，为变频器的功率因数测试服务，此类负载适应被测试发电机组类型为单/三相（电压等级110V\220V±10%，*三相时为相电压）；

3.4、容性负载：

容性负载柜由电力电容器、交流接触器、驱动模块、温度保护模块、强力低噪散热风机、标准封闭式出线端口；容性负载柜的主要功能是按照计算机下发的通讯指令对负载电力电容器的通断进行控制，达到不同功率负载加载的连续可调性，由于选择品牌交流接触器故满足大跨度负载的可靠性，为变频器的功率因数测试服务，此类负载适应被测试发电机组类型为单/三相（电压等级110V\220V±10%，*三相时为相电压）；

3.5、非线性负载：

非线性负载柜由单相硅整流桥、高品质电触电容、纯阻性波纹电阻、交流接触器、驱动模块、温度保护模块、强力低噪散热风机、标准封闭式出线端口；非线性负载柜的主要功能是按照计算机下发的通讯指令对负载电阻的通断进行控制，达到不同功率负载加载的连续可调性，由于选择品牌交流接触器故满足大跨度负载的可靠性，为逆变器的峰值因数测试服务，此类负载适应被测试逆变器输出类型为单相（电压等级110V\220V±10%）

3.6、集线箱：

集线箱用于发电机输出线与测试系统的连接，接线方便快捷。

3.7、油耗仪：

智能油耗仪采用一体化设计技术，油耗变送器和显示仪表集于一体，可以独立的完成发动机燃油消耗的测量。用于测量各种汽油机，柴油机燃油消耗

3.8、测试软件：

测试软件是我司开发的专用软件，测试界面有中英文切换选项根据自身需求可选择。也可根据要求非标定制。

4.测试项目及对应标准：

4.1测试项目:

1).谐波分析，测试内容：电压畸变率、基波含量、相序(三相)、电压不平衡度等。

2).电压整定和频率降，测试内容：相对电压整定上升范围、相对电压整定下降范围等。

3).稳态频率带，测试内容：最高频率、最低频率、稳态频率带等。

4).稳态电压偏差，测试内容：电压最大值，电压最小值，稳态电压偏差等。

5).电压调制，测试内容：电压

6).突加突减试验，测试内容：电压恢复时间、频率恢复时间、瞬态电压偏差、瞬态频率偏差等。

7).电压转速的稳态调整率和波动率，测试内容：电压稳态调整率、频率稳态调整率、最大电压、最小电压、电压波动、最大频率、最小频率、频率波动等。

8).相序及空载电压整定范围：

9).发电机组综合测试

10).变频机组并机测试

11).发电机组温升测试（手动测试，测试软件计算）

4.2、测试项目对应标准：

| 序号 | 检测项目 | 参照标准 | 项目定义 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率降 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 5.1.1 | JB/T 10304-2001 5.4.17 |
| 2 | 稳态频率带 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 5.1.4 | JB/T 10304-2001 5.4.18 |
| 3 | 相对电压下降整定范围 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 5.2.1.1 |  |
| 4 | 相对电压上升整定范围 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 5.2.1.2 |  |
| 5 | （对初始频率的）瞬态频率偏差 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 5.3.3 |  |
| 6 | （对额定频率的）瞬态频率偏差 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 5.3.4 | JB/T 10304-2001 5.4.19 |
| 7 | 频率恢复时间 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 5.3.5 | JB/T 10304-2001 5.4.19 |
| 8 | 相对频率容差带 |  | GB/T2820.5-1997 5.3.6 |  |
| 9 | 稳态电压偏差 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 7.1.4 | JB/T 10304-2001 5.4.20 |
| 10 | 电压不平衡度 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 7.1.5 | JB/T 10304-2001 5.4.21 |
| 11 | 电压整定范围 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 7.2.1 | JB/T 10304-2001 5.4.16 |
| 12 | 瞬态电压偏差 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 7.3.3 | JB/T 10304-2001 5.4.22 |
| 13 | 电压恢复时间 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 7.3.5 | JB/T 10304-2001 5.4.22 |
| 14 | 电压调制 | GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 | GB/T2820.5-1997 7.3.7 | JB/T 10304-2001 5.4.23 |
| 15 | 空载电压整定范围 | GB/T 8365-87 | GB/T 8365-87 4.2.11 | GB/T 8365-87 4.2.11 |
| 16 | 频率稳定调整率 | GB/T 8365-87 | GB/T 8365-87 4.2.12 | GB/T 8365-87 4.2.12 |
| 17 | 电压稳定调整率 | GB/T 8365-87 | GB/T 8365-87 4.2.12 | GB/T 8365-87 4.2.12 |
| 18 | 频率瞬态调整率 | GB/T 8365-87 | GB/T 8365-87 4.2.13 | GB/T 8365-87 4.2.13 |
| 19 | 电压瞬态调整率 | GB/T 8365-87 | GB/T 8365-87 4.2.13 | GB/T 8365-87 4.2.13 |
| 20 | 电压、频率稳定率 | GB/T 8365-87 | GB/T 8365-87 4.2.13 | GB/T 8365-87 4.2.13 |
| 21 | 电压、频率波动率 | GB/T 8365-87 | GB/T 8365-87 4.2.14 | GB/T 8365-87 4.2.14 |
| 22 | 电压波形正弦性畸变率 | GB/T 8365-87 | GB/T 8365-87 4.2.18 | GB/T 8365-87 4.2.18 |

5.技术指标

2.5.1、阻性负载容量/分辨率     0-30KW/6W

感性负载容量/分辨率     0-30KVA/6VA

容性负载容量/分辨率     0-30KVA/6VA

非线性负载容量/分辨率     0-10KVA/6VA

按照GB/T7260.3-2003中规定制作,峰值因数2.0-3.5。

加载精度：2KVA以下为±10VA,2-5KVA为±20VA，5KVA以上为±30VA

直流负载容量/精度/分辨率       0-150W/±10W/5W （额定电压DC12V）

# 5.2、线电压测量量程/精度/分辨率           0-500VAC/±0.2%F.S/0.1VAC

# 5.3、相电压测量量程/精度/分辨率           0-300VAC/±0.2%F.S/0.1VAC

# 5.4、相电流测量量程/精度/分辨率           0-100AAC/±0.2%F.S/0.01AAC

# 5.5、单相电压测量量程/精度/分辨率         0-300VAC/±0.2%F.S/0.1VAC

# 5.6、单相电流测量量程/精度/分辨率         0-300AAC/±0.2%F.S/0.01AAC

5.7、频率测量量程/精度/分辨率             10-100Hz/±0.2%F.S/0.01Hz

5.8、功率因数测量量程/精度/分辨率         0.1-1/±0.2%F.S/0.001

5.9、直流绕组电压测量量程/精度/分辨率     0-30VDC/±0.2%F.S/0.1VDC

5.10、直流绕组电流测量量程/精度/分辨率    0-20ADC/±0.2%F.S/0.01ADC

5.11、取样绕组电压测量量程/精度/分辨率    0-30VAC/±0.2%F.S/0.1VDC

5.12、副绕组电压测量量程/精度/分辨率      0-150VAC/±0.2%F.S/0.1VDC

5.13、副绕组电流测量量程/精度/分辨率      0-10AAC/±0.2%F.S/0.1VDC

5.14、励磁绕组电压测量量程/精度/分辨率    0-150VDC/±0.2%F.S/0.1VDC

5.15、励磁绕组电流测量量程/精度/分辨率    0-10ADC/±0.2%F.S/0.1VDC

5.16、油控绕组电压测量量程/精度/分辨率    0-30VAC/±0.2%F.S/0.1VAC

5.17、温度测量量程/精度/分辨率    0-1000℃/±0.5%F.S/0.1℃

量程单通道可单独配置

5.18、气象站

环境温度测量量程/精度/分辨率      10-50℃/±0.5%F.S/0.1℃

环境湿度测量量程/精度/分辨率      20%-90%RH/±2%F.S/1%RH

大气压力测量量程/精度/分辨率     50-200KPa/±0.5%F.S/0.1Kpa

带通讯功能

5.19、油耗仪测量量程/精度  1KG/±0.2%F.S

带通讯功能

5.20、低电阻测试仪：

测量范围（R）                     0.0001Ω-99.999MΩ

精确度                            0.2%

测量速度                         4次/s

3 工期要求：总工期为：45天内。

4质保期要求：质保期为12个月。