招标内容及技术质量要求

2.1 本次招标内容如下：

| 类别 | 监测项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测设备部分 | COD | 1台 | COD在线监测仪 |
|  | 氨氮 | 1台 | 氨氮在线监测仪 |
|  | 总磷 | 1台 | 总磷在线监测仪 |
|  | PH | 1台 | PH在线监测仪 |
|  | UPS不间断电源 | 1套 | 仅总排口需新增，须考虑上述新增设备的额定工作总功率，满足2小时及以上备用时间，标书需详细提供UPS品牌、额定功率、延时电池容量等 |
| 视频监控部分 | 视频监控系统 | 录像机1套/6个探头 | 按照GB50395-2007要求安装；根据环保局要求适时将视频信号接入环境保护局；网络硬盘录像机1套/6个高清红外探头（200万像素及以上），监控数据存储1个月及以上，增加交换机和相关网络配套设备，负责与环保局数据信号对接 |
|  | 监控视频储存介质 | 2套 | 至少30天视频有效储存能力 |
|  | 显示器 | 1台 | 监测站房视频显示输出显示器 |
|  | 交换机及相关网络配套 | 1套 | 交换机须8口及以上 |
| 监测房部分及土建 | 在线监测站房地坪、地基及房间修建 | 1套 | 采用板房结构，防火夹芯板制（规格3300*4000*3000）须做地坪，房屋建设应考虑防雷措施(现场交换意见) |
|  | 监测站房空调 | 1台 | 国内品牌 |
|  | 给排水 | 1套 | 按照技术要求及在线监测平台搭建要求修建 |
| 其它 | 比对监测 | 1项 | 须有CMA认证资质的单位出具监测报告 |
| 注： | 表内所有项目均应在报价单中明细价格、名牌、型号、规程等 |  |  |

2.2、自动监测仪器评价标准及限值

| 类别 | 监测项目 | 评价标准依据 | 评价标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 《电镀污染物排放标准》（GB219000-2008） 《重庆市生态环境局关于重点行业执行重点重金属污染物特备排放限值的公告》（渝环<2018>297号） | 500mg/L |
|  | 氨氮 |  | 15mg/L |
|  | 总磷 |  | 0.5mg/L |
|  | PH |  | 6-9 |

2.3、监测设备设施技术参数

▲精密度：≤3%

▲准确度：±5%

▲零点漂移：±5%

▲量程漂移：±5

▲实际废水样比对试验（示值误差）：≤10%

▲模拟输出及通讯：4-20mA RS232/RS485，支持modbus通讯协议

▲平均无故障运行时间：≥1440h/次

▲电源：220VAC±10%  50-60Hz

2.4 设备品牌要求：国内知名品牌。

2.5所有设备的材料要求： 应符合国标规定。

2.6投标总报价：报价包括包装、运输、安装（由甲方指定地点安装，报价前请到现场确认安装事项，）调试、报价含13%增值税。

2.7交货地点：重庆市北碚区三溪口同兴工业园区B区凤栖路16号力帆摩托车生产基地内。

2.8交货期要求：合同签订后20天完成，逾期按5‰一天计算。

2.9质保期要求：设备终验收合格后不少于12个月。

2.10验收标准：评价标准及限值栏按一级-三级测量范围值，目前执行三级标准为临时。安装、验收、运行按废水类在线自动监测（T/CAEPI11-2017)、（HJ353-2019)（HJ354-2019)等18项标准要求执行。

2.11验收方式：本招标设备为交钥匙工程，在现场调试合格运行正常后进行验收。